吉安市中心人民医院腹腔镜询价公告

 我院拟对腹腔镜设备进行现场询价，欢迎具备相关资质的单位前来报名。现将有关事宜公告如下：

设备名称、数量及参数：

**腹腔镜 数量：2**

参数：3D4K荧光摄像系统技术参数

**一、3D4K摄像主机1套**

★1.1、输出分辨率不小于3840\*2160，同步实现3D成像，逐行扫描

1.2、3D4K一体镜具备双4K成像晶片，双路分辨率均≥3840\*2160

★1.3、3D4K一体镜的有效景深≥20-200mm

1.4、图像色域范围BT. 2020、BT. 709

★1.5、主机模块化设计：主机核心设备，可搭载硬镜模块，软镜模块，增加模块即可增加不同的功能，实现无限扩展需要

1.6、可通过摄像头及键盘对主机进行功能操作及设置，包括白平衡、拍照、录像、亮度调节、画面翻转等。

1.7、自动补亮功能

1.8、边界强化功能

1.9、蓝光染色功能

1.10、红光染色功能

1.11、图形化菜单设计：图形菜单，方便调控各大功能

1.12、功能开关、自由组合

1.13、主机可同时处理两路图像信号，进行标准画面与增强画面同屏对比显示

1.14、具备中央集控接口，可进行集总控制，通过摄像头操控手术设备，如冷光源、气腹机等，并可实现与同品牌一体化手术室无缝连接；

1.15、术野画面反转功能：术野画面可实现上下、左右及180°翻转功能

★1.16、输出端口：DP数字端口2个，12G/3G-SDI数字端口1个，DVI-D数字端口1个

1.17、具有IPM防溢红处理模块，出血时图像亮度不下降

1.18、电气安全认证级别：摄像头和摄像主机，医用设备电气安全认证，均需达到CF-1类，可应用于心脏手术设备

1.19、摄像主机和光源非一体化设计，以保证设备运行的稳定性，便于灵活搭配，提高设备的利用率和安全性

1.20、4k荧光摄像头重量≤260g，握持轻便

1.21、摄像头术野画面放大功能，具备自适应缩放功能

1.22、摄像头不少于五种显影模式：包括重叠荧光模式(绿/蓝可选)、黑白荧光模式、强度导航模式

1.23、3D4K荧光一体镜可支持高温高压消毒和低温等离子消毒

**二、原厂全高清图文工作站1台**

2.1内置：摄像主机有≥4个USB接口，插U盘、移动硬盘即可实现3840\*2160高清图片、1080P录像的刻录，且全程可通过摄像头，由术者控制。

**三、LED冷光源1台**

\*3.1、光源使用LED技术，白光和荧光均使用LED技术实现

3.2、色温≥ 5700K

3.3、灯泡寿命≥30000 小时

3.4、安全等级：CF 级，可直接用于心脏手术

3.5、与摄像系统同一品牌

**四、3D高清医用监视器1台**

4.1、主动式矩阵LED液晶屏

4.2、尺寸：≥32寸

4.3、分辨率：最高像素≥3840\*2160

4.4、信号输入方式：DVI-D、3G-SDI等

**五、气腹机1台**

5.1、最大流速 ≥40L/分；

5.2、具备过压保护功能；

5.3、自动检测控制，压力显示：动态显示和实时显示。

**六、镜头3根（3D4K镜头1个、4K荧光2个）**

6.1、直径≤10mm，长度≥31cm

6.2、支持不少于3种模式应用，ICG模式、白光模式、AF自体荧光模式。

6.3、可高温高压消毒

**七、配套光纤两根**

二、前来参加询价会的厂商须提供以下相关材料（复印件加盖红章）：

1.公司及产品的资质证明材料（公司三证等）。

2.询价产品的制造商或者区域总代理商出具的授权函及参数确认函（授权函需红章）。

3.法定代表人证书或委托代理人授权书。

4.询价产品的报价函。

5.价格佐证。

6.价格承诺函

注：以上材料一式叁份密封好并加盖公章，（封面注明联系人及联系电话）

递交材料时间：2024年6月20日-6月24日下午17:00

邮寄材料地点：吉安市吉安南大道80号行政楼107室，王先生收。电话：18979638693

询价地点：递交材料经审核后，另行通知。

附件1：投标询价、议价承诺函；

附件2:产品报价函模板

附件1：

**投标询价、议价承诺函**

致：吉安市中心人民医院

我单位在参加贵方部分＿＿＿＿＿＿项目的（投标询价、议价）活动中，郑重承诺如下：

我方在此声明，本次（投标询价、议价）活动中提供的所有资料都是真实、准确完整的，所投产品＿＿＿＿品牌＿＿＿＿型号（品牌及规格型号）报价为江西省内同期、同型号、同品牌、同配置最低价，如因虚假资料、虚假报价所产生的一切后果完全由我方承担。

 投标单位： （盖章）

 联 系 人：

 联系电话：

附件2：产品报价函模板

 公司报价函

 联系人： 电话： 日期：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 生产厂家/品牌 | 规格型号 | 单价 | 数量 | 总价 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |

 填写要求：请按照表格顺序填写，不得擅自更改表格内容，报价函上加盖公章